Příloha č.: 2 zadávací dokumentace

Předmět veřejné zakázky (specifikace)

„Provádění pravidelných kontrol polohovacích lůžek, veřejná zakázka č. 25/2025“

Zadavatel: 		Domov pro seniory Zahradní Město

se sídlem:  		Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

IČO: 			70878030

Dodavatel: 		………………………………………………..

se sídlem: 		…… žlutě vyznačené pole doplní dodavatel…

IČO: 			………………………………….……………

I.

Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK“) polohovacích lůžek a antidekubitních matrací, které jsou zdravotnickými prostředky ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Tyto kontroly zahrnují ověření bezpečnosti, funkčnosti a celkového technického stavu polohovacích lůžek. Realizace zakázky bude probíhat v sídle zadavatele formou pravidelných ročních kontrol.

II.

Rozsah plnění

- BTK lůžek: cca 329 ks

- BTK antidekubitních matrací (zdravotních prostředků): cca 55 ks

Struktura zařízení:

Polohovací lůžko Stiegelmeyer – 70 ks

Polohovací lůžko Sentida 03 – 58 ks

Polohovací lůžko Terno Plus – 201 ks

Antidekubitní matrace DOMUS – 55 ks

Charakteristika zařízení:
Polohovací elektrická a mechanická lůžka různých výrobců a stáří.

III.

Požadavky na provádění BTK

Kontroly polohovacích lůžek budou prováděny v souladu s pokyny výrobce jednotlivých zařízení, příslušnými technickými normami a platnou legislativou.

Kontrola bude zahrnovat zejména:

- stav konstrukce a rámu lůžka (včetně pojezdových koleček),

- elektrické části (motor, ovladače, napájecí kabely, konektory, zdroj),

- funkčnost polohovacích mechanismů,

- bezpečnostní prvky pro pacienty (zábrany, uzamykací prvky apod.),

- ochranné zemnění a izolační odpor dle ČSN EN 62353,

- Zadavatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu realizace plnění v průběhu plnění VZ.

Z každé provedené BTK bude vyhotoven protokol o technickém stavu polohovacích lůžek a antidekubitních matracích.

IV. Požadavky na dodavatele

Dodavatel musí splňovat následující podmínky:

- oprávnění k provádění BTK zdravotnických prostředků dle zákona č. 375/2022 Sb.,

- kvalifikovaný personál s elektrotechnickou odborností (dle § 6 NV č. 194/2022 Sb.),

- pojištění odpovědnosti za škodu.

V. Výstupy a dokumentace

- individuální protokol o BTK pro každé polohovací lůžko a antidekubitní matraci,

- souhrnný přehled provedených kontrol,

- doporučení k opravám, výměně dílů nebo vyřazení,

- evidenční listy pro potřeby dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích.

VI. Doba plnění

Zahájení plnění: od 1. Q. 2026. Uzavření smlouvy o dílo v délce plnění 36 měsíců.

VII. Výpočet ceny

Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena v Kč bez DPH délce plnění 36 měsíců. Cena musí zahrnovat veškeré související náklady s plněním veřejné zakázky, například: mzdové a administrativní náklady, pojištění dodavatele, vyhotovení dokumentace atd.

| Název / Položka | Cena v Kč bez DPH za jeden kus BTK | Počet kusů BTK za rok | Celková cena BTK v Kč bez DPH, perioda jeden rok | Celková cena BTK v Kč bez DPH za plnění tři roky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polohovací lůžko Stiegelmeyer | doplní dodavatel | 70 | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| Polohovací lůžko Sentida 03 | doplní dodavatel | 58 | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| Polohovací lůžko Terno Plus | doplní dodavatel | 201 | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| Antidekubitní matrace DOMUS | doplní dodavatel | 55 | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| Doprava |  |  | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| Celková cena v Kč bez DPH v délce plnění tří roků: |  |  |  | doplní dodavatel |

VIII. Další podmínky

Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulce při podání nabídky. Celkovou nabídkovou cenu bez DPH doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu a cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou.