Příloha č.: 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace

„Elektrická sprchová židle - 5 kusů, veřejná zakázka č. 16/2026“

Zadavatel: Domov pro seniory Zahradní Město

se sídlem:  Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

IČO: 70878030

Dodavatel: ………………………………………………..

se sídlem: …… žlutě vyznačené pole doplní dodavatel…..

IČO: ………………………………….……………………

1. Předmět veřejné zakázky – specifikace:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka pěti kusů nových, nepoužitých a nerepasovaných elektrických hygienických víceúčelových koupacích židlí včetně příslušenství a doplňků určených pro manipulaci s obtížně mobilními klienty (dále jen „koupací židle“).

Součástí předmětu plnění je:

- doprava koupacích židlí do sídla zadavatele a dodání na zadavatelem určené místo,

- montáž, uvedení do provozu a předvedení provozuschopnosti koupacích židlí,

- zaškolení personálu zadavatele v obsluze, údržbě a bezpečném používání koupacích židlí,

- předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- předání záručních listů,

- doložení platného označení CE - prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,

- doložení platného označení MD o tom, že je produkt zdravotnický prostředek, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích,

- poskytnutí záruky v délce minimálně 24 měsíců,

- likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací dodávky.

Dodané koupací židle musí splňovat veškeré platné právní předpisy, technické normy a bezpečnostní požadavky vztahující se k předmětu plnění, zejména požadavky stanovené pro zařízení určená pro použití ve zdravotnických a sociálních službách.

Technické požadavky zadavatele na koupací židle jsou uvedeny v tabulce níže.

Ve sloupci č. 1 jsou uvedeny požadované technické parametry koupacích židlí.
Ve sloupci č. 2 jsou uvedeny minimální požadované hodnoty parametrů.
Do sloupce č. 3 dodavatel uvede, zda nabízené koupací židle splňují požadavky zadavatele, a to označením „ANO“ nebo „NE“.

Dodavatel je povinen nabídnout koupací židle splňující všechny minimální technické požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Dodavatel je oprávněn nabídnout zařízení s lepšími technickými parametry, než jsou minimální požadavky zadavatele; tyto parametry však nebudou předmětem hodnocení nabídek.

2. Technické požadavky zadavatele na koupací židle:

| Sloupec č.1 | Sloupec č.2 | Sloupec č.3 |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace | Požadované parametry | Splňuje koupací židle technické parametry ANO/NE |
| výškově elektricky nastavitelná hygienická koupací židle, dodávka v počtu 5 kusů | koupací židle (sprchové křeslo) s výškově elektricky nastavitelným sedákem, řešení zdvihů teleskopickým sloupem, nebo více sloupy |  |
| pracovní použití (činnost) | vhodné pro používání ve sprchách, koupelnách, toaletách atd. |  |
| kvalita židle | antibakteriální povrchová úprava, kovové části v antikorozní úpravě, stabilní a robustní konstrukce koupací židle s přiměřeným těžištěm aby i v mezních polohách byla zajištěna maximální bezpečnost klientů |  |
| nosnost židle zadavatel připouští toleranci + - 10% | 155 kg |  |
| celková váha židle zadavatel připouští toleranci + - 10% | 40 kg |  |
| nejnižší poloha sedáku zadavatel připouští toleranci + - 10% | 45 cm |  |
| nejvyšší poloha sedáku zadavatel připouští toleranci + -10% | 100 cm |  |
| šířka sedáku zadavatel připouští toleranci + -10% | 45 cm, sedák může být dělený na 2 části |  |
| sedák | hloubka sedáku musí být navržena tak, aby poskytovala dostatečnou oporu stehen dospělé osoby při zachování plného kontaktu zad s opěrkou |  |
| kolečka | 4 kusy otočných zamykatelných koleček, min. jedno kolečko směrově zamykatelné |  |
| opěrka hlavy | hlavový polštář |  |
| opěrka zad | anatomicky tvarovaná v celé délce zad, opakovaně pratelná |  |
| opěrky nohou | otočné opěrky chodidel umožňující držet dolní končetiny ve správné ergonomické poloze |  |
| předloketní opěrky | sklopné umožňující boční přístup ke klientovi a snadné boční přesuny |  |
| pás | bezpečnostní pás pro fixaci klienta |  |
| elektrické ovládání zdvihu | napětí 24V, |  |
| nabíječka baterií | umožňující nabíjení v každé úrovni vybití baterie, bezúdržbové baterie |  |
| ovládání | ruční ovladač pro všechny funkce se snadno srozumitelnými symboly |  |
| polohování | plynulé polohování sedu, náklon do ležící pozice (záklon) při sprchování |  |
| sedák | otvor pro snadnou hygienu |  |
| podložní mísa | plastová podložní mísa v antibakteriálním provedení |  |
| další příslušenství | polštář sedáku |  |
| stupeň krytí pro ruční ovladač | IP X7 |  |
| stupeň krytí pro ostatní části židle | IP 24 |  |

Níže uvedené fotografie jsou uvedeny pouze, jako příklad koupacích židlí, které má již zadavatel v majetku. Dodavatel je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně obdobné koupací židle, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.